45°反角阻牙齿高速手机技术参数要求

1、45°角机头，治疗阻生齿；

2、四孔，具有水路防回吸功能，防止交叉感染；

3、工作气压：四孔：025-0.27 Mpa，二孔：0.2-0.22MPa；

4、气流量：30-36L/min；

5、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm；

6、冷却形式：单点喷水；

7、转速：310，000-360，000转/分钟；

8、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg ；

9、噪音：≤65dB；

10、扭矩：0.12～0.13N.cm；

11、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min；

12、可进行135度高温高压消毒。